附件：

项目需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| - 1 | 微创手术训练系统 |  |  | 一、基本要求：微创手术训练系统是一款专为微创手术技能训练设计的教学设备，集成了内镜手术系统，并配备了内镜操作器械和多种训练模块，旨在提升用户的扶镜技巧、视觉适应能力、三维定位精度、手眼协调能力，以及进行湿性术式、失血性处理和团队配合等全方位训练。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、青年医生在微创方面的训练及考核使用。 二、体膜： ▲1.模拟真实气腹外形的体膜，体膜与冷箱为一体化设计而无需外接冷箱，体膜可与台车分离，用于高阶手术室环境模拟训练，冷箱功能保证离体器官状态鲜活及环境无气味；覆膜解剖标志明显，具备乳房及剑突等位置；覆膜可完全打开，方便放置训练模块，体膜可180°对调位置，实现气管镜操作体位，可从气管处插入气管镜； 2.体膜有不少于14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械，入路为密封切口设计，不可泄漏味道及冷气，训练时直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜；（注：投标人投标时需提供功能照片，证明其产品真实性） 3.微电脑智能控制系统：保证离体器官舱温度，温度在3-37°间由桌面操作面板直接调节；（注：投标人投标时需提供功能照片，证明其产品真实性） 4.具备内置排烟系统： 4.1.排烟高效清晰：能够快速排出手术过程中产生的烟雾，确保手术视野清晰； 4.2.负压安全适宜：具备足够的负压吸力，确保烟雾能够有效排出； 4.3.材质安全耐用：材质无毒无味，耐腐蚀，保障使用安全且经久耐用； ▲4.4.手动灵活调控：手动调节排烟流量和压力； ▲4.5.智能联动便捷：排烟系统可与冷箱系统实现智能联动； ▲4.6.一体化设计：与腹部体膜一体化设计。 三、摄像系统主机： ▲1.分辨率：不低于3840*2160P，帧率：不低于60fps 2.色彩：包含3500k、6500k、7500k固定档位，同时支持自定义色温参数调节； 3.自定义按键：白平衡，冻结，录像，拍照，场景切换，变倍，色彩，亮度 4.应用科室：胸腹腔、耳鼻喉、宫腔泌尿、关节、纤维、椎间孔、膀胱镜、输尿管等 5.存储设备：U盘 四、腹腔镜： 1.直径：10±10%mm 2.镜杆长度：330±10%mm 3.光源接口：三头螺纹 4.镜头角度：30° 五、冷光源： 1.机械接口的规格：Φ5mm及以下光纤； 2.显色指数：≥90； 3.色温：5000K-6800K； 4.亮度调节：0－99级连续可调； 六、摄像系统软件功能 1.多台设备可组建内局域网，实现内容共享功能，支持实时下载操作、保存录像及截图。（注：投标人投标时需提交功能截图，以证实产品真实性） ▲2.系统配备多种模式：训练模式集、竞赛模式、带教模式、考试模式等，集成包含镜下画面、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容（注：投标人投标时需提交功能截图，以证实产品真实性） 七、整体外观设置： 1.脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放； ▲2.覆膜台车内嵌超声刀、电刀主机、腔镜训练系统主机空间；（注：投标人投标时需提供产品功能照片，证明其产品真实性） 八、教学显示系统： 1.教学系统： 1.1 配备不小于27英寸LED显示器系统，分辨率：≥1920x1080 1.2 屏幕比例：≥16:9 九、训练模块： 1.配备训练硅胶操作模块套装：缝合打结模块、吻合模块、钉转移模块、夹取模块、穿隧道模块、精准剪切模块； 2.配套模拟手术器械套装：持针器、弯剪刀各2把，分离钳、无损伤抓钳各2把；12mm戳卡2个，5mm戳卡4个，单孔穿刺器1个。 十、离体器官灌注模拟装置 1.装置结构 1.1 容器：密封刚性材质，存储特制灌注液，模拟血液流动特性，模拟电刀止血特性。 ▲1.2 传感器模块：重力传感器：精度±0.1g，实时监测容器质量（投标人投标时是提供监测的质量数据明细表）；压力传感器：量程0-100kPa，精度±0.5%FS，采集容器内压力数据。 1.3 气泵与泄压泵：气泵转速0-5000rpm可调，泄压泵用于稳定输出压力，防止过载。 1.4 连接部件：带固定及气管，确保灌注液稳定输送至离体器官。 1.5 控制器：集成PID算法，既比例（P）、积分（I）和微分（D），根据压力偏差动态调节气泵转速，支持实时数据计算与反馈。 2.核心功能 2.1 压力调控：通过PID控制自动调节气泵转速，维持恒定输出压力，适配不同血管条件。 ▲2.2 出血量模拟：基于质量数据计算灌注液流失量，模拟真实出血场景。（投标人投标时需提供离体器官灌注模拟装置的示意图及工作流程图） ▲2.3 模拟评分系统：综合手术时长、流失量、术后出血数据，输出评分（1-5分）及等级。 2.4 客观评估：灌注泵智能判断缝合效果。 3.性能参数 3.1 适用器官：离体胃、肾肝脏、子宫、肺等动物器官，支持微创手术培训。 3.2 响应时间：压力调节响应≤1s，流失量计算频率≥1Hz。 3.3 灌注液密度：1.05-1.10g/ml，粘度模拟人体血液。 4.高仿真 4.1 精准模拟：压力动态调控与质量流失计算结合，提升出血模拟真实度。 4.2 操作简便：无需额外加压，自动化控制降低人工干预。 4.3 可应用场景：微创外科医师技能培训、手术模拟教学、离体器官实验研究。 十一、腔镜在线教学资源平台： 1.内容资源形式与类型 1.1 支持多样化基础内容类型，包括图文。 ▲1.2 引入创新内容形式，包含线上微创手术模拟竞赛平台，竞赛平台包括竞赛规则设置、作品提交、导师评分、排行榜分享等功能。（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） ▲1.3 提供体系化内容打包，涵盖专栏、课程等形式，如 “ESD手术训练课程”“腔镜基础课程”“肝胆外科课程”“呼吸中心课程”“胃肠外科课程” 等。（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） 2.平台访问与权限参数 2.1 平台首页访问：无需登录即可查看平台内所有微创手术相关培训与课程信息。 3.课程学习参数 3.1 课程学习进度管理：支持按课程进行解锁，用户可清晰查看课程学习总进度及各单元课程学习进度；所有已授权课程视频可反复观看，系统自动记录上次学习具体时间。 ▲3.2 课程互动测试：支持在线进行课程相关答题，包括情景练习和随堂测验；对于设置了答题要求的课程，若回答错误则无法顺利进入下一课程学习。（注：投标人投标时需提供功能截图，证明其产品真实性） 4.后台管理参数 ▲4.1 后台管理功能：用户管理：支持新增与删除用户；视频资源管理：支持视频库和视频课程的维护与更新；数据分析功能：提供视频数据分析，统计学习人数、课程观看时长、在线学员列表、实时观看数据，支持课程分发效果分析、学员学习路径分析等多维度分析。 5.直播互动参数 5.1 支持多场景直播模式，包括实时视频直播、语音直播、录播转直播等。 5.2 配备丰富互动工具，如实时举手发言、讨论区留言、点名签到、白板板书、课件同步展示等。 5.3 直播过程自动录制，支持课后回看，支持移动与 PC 端同步观看及多平台分发。 ▲5.4 督学与考核参数：提供打卡功能及打卡统计；设有训练营，整合多节课程内容，结合打卡、考试、证书体系，学员完成后可获得结业证书；提供自定义题库，支持布置作业、随堂检测、灵活组卷。 十二、模拟超声刀： 1.振动频率：55.5±10%KHz；刀头振幅：刀头振动幅度为30-120微米 2.刀头可安全闭合5mm及以下的血管； ▲3.刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间； 十三、模拟高频电刀： 1.工作频率：300kHZ及以上 2.输出功率：≥100W 3.额定负载：单极400Ω及以上、双极50Ω及以上 ▲4.工作模式:≥5种,其中电切模式≥3种，电凝模式≥2种。 十四、配置要求： 1.体膜（含冷箱）1套； 2.腹腔镜1套 3.摄像系统软件1套； 4.台车1套； 5.教学显示系统1套； 6.训练模块及手术器械1套； 7.离体器官灌注模拟装置1套； 8.腔镜在线教学资源平台1个； 9.超声刀1套； 10.电刀1套； 11.安装工具包1套； 12.说明书1本。 | 套 | 2 |  |  |
| - 2 | 临床思维与决策AI辅助考核系统 |  |  | 一、项目概述 为进一步促进临床医学临床思维能力培养，提升住院医师规范化培训质量，优化临床技能考试效率，拟采用AI考官智能体的智慧化面试考试系统，助力学生临床思维能力提升考核。系统分为考试应用端软件和考试管理后台系统软件，具备现场抽题，AI考官面试与自动评分统计功能，后台教学管理系统支持教师自建案例，并可以自由编辑评分量表和考核方法，同时系统具备AI双模式能力，教学模式可引导纠偏，考试模式能智能判题、允许补充作答。搭载专业语音转文本优化技术，配套智能评分、数据分析及考题自动生成功能，生成评价报告与薄弱点词云。命题依据遵循《2024执业医师资格技能考试大纲》和《国家住院医师规范化培训内容与标准（2022版）》等权威考试大纲，适用于客观结构化临床考试（OSCE）中临床思维与决策、病例分析面试等考站。 二、教学应用软件功能 1. 系统电脑端采用C/S架构； ▲2. 系统支持中文和英文双语版本，可在系统自由切换，具有自动检测版本和在线更新功能； 3. 个人身份登录方法 （1）使用个人账号和密码登录。 （2）使用准考证号登录。 4. 系统包含以下教学模式 （1）学习模式-考前模拟：病例学习时间不限，具有智能化实时教学引导功能。AI导师能够根据学习者回答内容进行病例知识认知和临床思维能力诊断，并采用引导式提问、引用类比等教学方法对学习者进行辅导学习。 ▲（2）考试模式：病例考试时间、考试数量由教师设定，AI导师能够依照预设逻辑递进推出病例考题信息，在学习者作答完成后能够依照评分量表进行自动评分功能和生成考卷批阅报告。 5. 学习者交互功能 （1）使用帮助：学习者第一次启动应用端软件时，软件具有可视化使用帮助和引导功能。 （2）考试须知与计时：考试前，软件支持依照预设推送考试须知。考试中，软件具有计时功能，当进入考试结束设定提醒时间区间时，计时器将进入计时提醒状态。 （3）抽题功能：软件支持考生现场抽题功能，能够随机点选试题编号抽取本次考试案例试题，选取试题后，将随机分配AI主考官。 （4）考试作答：支持语音答题和文字输入答题两种模式，在语音答题时，软件支持语音实时转换文本，并支持对于文本的二次编辑功能。 （5）语音输入文本辅助修正：辅助修正因语音识别错误的文本。 （6）考题推送：软件可根据预设依次推送病例考题题干信息，可根据预设对于题干信息要点可显示重点信息提示功能，包含文字颜色、加粗或文本框线等提示功能。当病例信息出现图片（音频或视频）媒体时，软件支持学生对于图片的缩放和拖动。支持音视频重新播放功能。 （7）用户切换：当考生考试结束交卷后，系统将自动保存考卷并切换为下一考生登录状态。 ▲6. AI考官功能 （1）记忆功能：在学习模式下，AI考官能够根据考生登录信息，感知学习者名字，已学习案例，并帮助考生复习上次学习时薄弱知识点。在考试模式下，AI考官能够向考生确认身份信息。 （2）提问功能：AI考官能够自动判断学生的答题情况，并自主决策是否进入下一提问环节，能够依照考题预设依次推出后续考题题干信息和考官问题。 （3）追问功能：AI考官具有追问功能，能够依据考生回答内容的答题点深度追问本题相关其他问题。能够根据考生回答内容识别考生的思维路径，并能够依照临床思维路径方向动态生成病例相关假设信息进行扩展性灵活提问。 （4）交互功能：AI考官具有真实人的医生考官形象和动作，能够与考生进行自然语言沟通。能够感知考生姓名与考生主动问候，在考生作答时，能够根据实时给予语言和动作上的回应，并适时聆听和记录考生的答题要点。当答题和考试时间进入倒计时，能够适时打断学生并提醒时间。在考试结束后，能够告知考试分数查询途径。 7. 系统初始状态至少包含30个案例涵盖各科室。 三、考试管理系统软件功能 1.平台为B/S架构。 2.平台支持微信扫码登录、账号密码登录。 3.教师后台包含系统数据监测、考试病例考题管理、考试管理、成绩管理、用户管理等功能模块。 4.系统数据监测管理能够统计学情数据总览、学习记录、群体性反馈、预警信息列表等信息。 5. 病例考题管理功能： （1）病例信息卡能够显示该病例的主诉、初步诊断疾病和该病例主题标签。 （2）教师用户可以查看该病例的详细信息，包含病例考题的内容模块、题干与问题、评分量表等信息。 （3）教师用户可以选择是否发布该病例考题，可以对未发布病例考题进行编辑。 ▲6. 教师自建病例考题功能： （1）教师用户新建病例考题，或者对已有病例考题进行复制另存为新病例考题。 （2）新建病例考题功能包含对考题的基本信息设置、考试内容模块设置，录入题干信息与问题、设计考核评分量表与考核评分方法。 （3) 系统能够对考题题干信息进行可视化编辑，包含字体字体大小、颜色等文本编辑功能难，能够插入图片、音频和视频。 （4）系统能够对考题题干设置若干提问，能够对提问问题设计追问问题，追问设置支持若干假设答题路径和相应的不同追问问题；支持在问题中插入额外题干和更多次级问题。支持问题参考答案的录入。 （5）系统支持自设计评分量表和赋分写入功能，在评分量表中能够自建评分细则、评分方法与扣分要点。 （6）教师用户自建案例考题后能够进行预览。 7. 系统考试管理功能： （1）教师用户可以针对考试进行组卷并建立考试任务，并自由从考试案例库中选择若干案例作为考试内容。 （2）教师用户可以将考试任务推送到参与考试班级的所有成员，并设置该考试的开始时间和结束时间。 （3）考试项目结束后，系统将会自动评分和统计成绩，支持查看考生在考试中的得分表和批阅考卷，支持教师对于系统评分的二次复核和手动编辑功能。支持考生考试过程中的答题语音及文本溯源。 （4）系统能够对单次考试的成绩进行科学统计，包含平均分、分段区间和可视化分析。 | 套 | 1 |  |  |
| - 3 | 成人气道管理模型 |  |  | 1.基于运动生物力学气道管理训练模型。 2.具备模拟解剖应力模拟上呼吸道，模拟插管反馈手感。 ▲3.口，口咽，喉咽，喉，主气管，食道上段一体成型。 ▲4.头部3维度活动：前驱，后仰，左侧屈，右侧屈，左旋转。 5.模型头面部解剖标志明显：包括发际线，眼部，眉弓，拟生活动眼睑，可翻动上眼睑，可翻动下眼睑，硬质眼眶，眼球，硬质眶下部，硬质颧部，模拟解剖位置硬度的鼻部，鼻根，鼻背，鼻侧壁，鼻尖，鼻翼，鼻软三角区，鼻翼，鼻小柱，左前鼻孔，右前鼻孔，鼻翼沟，柔性咬肌部，偏硬腮腺部，柔性可延展活动颊部，柔性人中，可延展软上唇部，可延展软性下唇，硬质颏部，柔性可延展颏下部，硬质颌下，左外耳，右外耳，耳道，可活动下颌骨，可触摸乳突，可触摸下颌骨，可触摸鼻骨对应的外鼻组装不同。 6.完整呼吸道，包括左鼻道，右鼻道，鼻咽，口，喉咽，喉，气管，气管左右分支，食道上段。 ▲7.模型气管具有解剖结构：气管，气管膜部形状，气管软骨环切迹，气管主动脉弓骑跨侧弯，左主支气管，右主支气管，气管隆嵴，3级支气管，4级支气管。 8.可以进行电子鼻内窥镜检查操作练习、鼻腔内各种异物取出、鼻腔置管、面罩通气、气道开放技能、经口气管插管培训、喉罩插管培训。 9.可视分离状态充气球囊模拟通气单侧肺状态。插管过程进入单侧支气管，模拟肺部只会单侧呼吸。 10.可以进行整体灌水清洗。 11.带有不少于4个方便吸盘的固定底座，可以固定于光滑表面。 | 套 | 2 |  |  |
| - 4 | 除颤监护仪 |  |  | 本产品为医用除颤监护仪的模拟设备，可单独使用训练操作。 1.不少于8寸高分辨率（1024*768）彩色液晶触摸屏。具有和真实除颤监护仪相似的外形及操作界面。可将仪器操作界面实时投屏到外部显示系统，可根据使用场景需要灵活配置导联线、血氧探头、袖带、体温探头、B超探头等相应附件（选配功能，任选3个附件接口）。 2.可通过220V交流电源供电也可通过内部电池供电使用。使用内部电池供电时，使用时间不低于4个小时。 3.可通过点击触摸屏完成设备操作，也可通过实体按键进行除颤、AED模式快速切换、能量调节以及充放电操作，充放电伴有充电、放电音效。实体旋钮采用无极旋钮设计，可通过旋转旋钮移动屏幕焦点，到达指定功能位置，按下功能旋钮确认并执行某项操作。 4.除颤手柄使用时可调整为成人模式，静置时和除颤仪锁定，可通过除颤手柄完成能量调节及充放电操作。 5.除颤监护仪具备AED模式、除颤模式、监护模式和起搏模式。AED模式下具备语音、动画引导功能；除颤模式下，可根据除颤要求设置同步或非同步、单向波或双向波、选择除颤能量并进行操作计时；监护模式下可监护心电等监护参数，各参数可分别设置报警阈值及报警音量；起搏模式下，可实现心脏起搏操作。 ▲6.系统内置不少于18个病例：室颤（单次除颤）、室颤（多次除颤）、无脉室速（单次除颤）、室颤转无脉室颤、无脉室速（多次除颤）、室颤（单次电击）、室颤（多次电击）、室颤转无脉室速、1循环不电击2循环电击、无限制电击次数、房颤电复律、阵发性室上速、房扑，窦性心动过缓、二度I型房室传导阻滞、二度II型房室传导阻滞、三度房室传导阻滞、交界性心动过缓。 ▲7.可通过手机扫描二维码设置病例和添加病例。 ▲8.老师可通过手机选择位置正确、结束循环、开始、结束。 9.除颤仪具备抢救记录功能，可记录抢救过程中所使用药品（阿托品、多巴胺、肾上腺素、利多卡因、胺碘酮等）情况，施救手段（心肺复苏、吸氧、通气、固定、止血、包扎等）情况以及病人实时生命体征情况。 | 台 | 4 |  |  |
| - 5 | 基础版高仿真分娩助产训练模型 |  |  | 1.本产品为半截大腿呈截石位模型，可进行产科手术模拟训练。 2.可进行会阴切开术、人工剥膜术与破膜术、剖宫产术、宫腔纱布填塞术、子宫破裂修补术等多种示教及技能训练。 3.配套动脉血液循环系统，手术损伤血管时有模拟血液喷出，使外科手术技能训练教学和考核更逼真。 4.包括骨盆模型两个。 | 具 | 2 |  |  |
| - 6 | 开腹关腹训练模型+腹部皮肤模块 |  |  | 本模型可进行皮肤、血管、肠管、深部组织的切开、缝合、打结等技能操作训练。 产品主要功能： 1.模拟腹壁的三层基本解剖结构。 2.下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。 | 套 | 10 |  |  |
| - 7 | 诊断学课程AI仿真模型 |  |  | 1.核心教学与诊疗闭环 1.1完整诊疗闭环：支持规范化门/急诊操作模拟，包含病史采集、体格检查、辅助检查、诊断与治疗计划制定的全流程，允许学员根据临床干预决策推进不同的病程分支。 1.2多维度实训模式：提供“训练模式”（内置实时AI临床导师随时提供引导）与“考核模式”（关闭提示，启动倒计时并在结束时强制提交判分）。 2.▲核心AI沟通引擎与交互（高拟真风控模块） 底层大模型与抗幻觉机制：基于生成式大语言模型驱动。系统须具备对抗AI幻觉和“讨好型人格”的底层防御设定，确保虚拟患者在医学逻辑上保持绝对严谨，避免无底线迎合诱导性提问而误导学生。 2.1▲多角色动态模拟与物理空间判断：单次实训支持同时模拟“患者本人”及“家属/陪同人员”等多重角色，并具备话语权动态接管机制（如GCS评分<12自动触发家属接管）。系统须具备先进的物理空间隔离判断，支持下达“家属回避”指令，回避后的家属绝对无法获取医生与患者私下的谈话内容，高度还原真实临床隐私保护。 2.2▲医生伪造校验与智能拒答：精准模拟患者应答并能智能拒答偏离主题的问题。系统须具备“医生伪造校验”功能，当学生虚构检查结果或捏造不合规的治疗手段试图欺骗患者时，AI能够瞬间识破并作出强烈的质疑或拒绝配合。 2.3▲动态信任与依从性模型：依据医生沟通语气的共情度与隐私保护策略，实时动态调整患者的情绪反应及配合查体的依从性。 2.4▲辅助检查异步回报机制：支持非即时化验项目的耗时模拟，下达指令后处于“处理中”状态。系统根据推理进度动态出具报告，达成正确推理则触发“加急回传”，否则按常规时间出具。 3.多维形成性评价与红线机制 3.1结构化缺陷检测：考核后自动生成雷达图评估报告，按问诊逻辑细分并精准标记“必问项”标签；具备缺陷检测能力，红色高亮标注学员“漏问关键病史”的具体条目及对应失分。 3.2▲医疗红线与防呆熔断机制：底层建立“正向得分”与“负面禁忌扣分”双轨机制。精准识别学员“泄露患者隐私或当众盘问敏感信息”等违规行为，设立“红线与禁忌项”警示模块并执行重度倒扣分处理。 三、手机学生端（包含手机学生端训练系统1套，配置≥300个账号） 1.跨平台协同：手机端与PC端数据实时同步，满足学生随时随地进行碎片化训练。 2.移动课堂互动：学生可通过移动端输入验证码快速加入教师发起的课堂，接收推送的学习资料与案例进行同步学习和测试。 四、智能硬件端（包含智能终端系统1套，≥31.5寸智能硬件终端1台） 1.硬件配置与OSCE考站适配环境 1.1外观与移动部署性：外壳采用塑胶/金属材质，白色外观；组装方式采用一体式升降支架，屏幕支持多角度灵活调节（向上可倾斜≥30度，向下≥15度，可旋转≥90度）。内置≥10000mAh大容量磷酸铁锂电池（额定功率≤65W，支持底座充电），彻底摆脱线缆束缚，完美适配OSCE考站的灵活部署与随时移动需求。 1.2高清显示与防眩光触控：配置≥31.5英寸液晶面板（ELED背光，≥1920*1080分辨率）。采用电容触控技术，屏幕表面经过6H硬度及AG+AF（防眩光及防指纹）工艺处理，保障在比赛考核高频点击下的操作精准度与屏幕耐用性。 1.3核心算力与考场拓展：搭载性能不低于MTK8781处理器（2核A76+6核A55架构），配置≥8GB运行内存及≥128GB存储容量。内置Android13.0智能操作系统，支持连接2.4G/5GWiFi，后置≥2个USB2.0接口及1个HDMIIN1080P高清信号输入接口，充分满足考场外接设备与屏幕投射监控的需求。 2.比赛考核专属交互与OSCE考站流转闭环 2.1免账号极简准入（OSCE高频轮转保障）：系统专为终端触控与比赛场景适配，采用免预设账号的极简准入流程。在OSCE考站的高频轮转考核中，学生无需进行繁琐的账号密码登录，直接在主界面输入姓名、学号、联系电话等实名信息即可快速进入AI诊室开始考核，极大提升考站运转效率。 2.2▲比赛考核专属模式：为严肃的技能比赛或出科考核提供专用的“考核模式”。该模式下系统将强制自动关闭“AI临床导师”的所有提示功能，并启动严谨的倒计时机制，倒计时结束时系统将强制结束接诊并自动提交判分，确保比赛及OSCE考核的绝对公平公正。 2.3引擎无损同步与全语音解析：终端全功能搭载上述核心大模型与通信引擎（包含医生伪造校验、抗幻觉设定、物理空间隔离等），交互全程支持流式语音识别（STT）与合成（TTS）。问诊、查体、辅检等指令均需通过语音全真下达，精准考察学生在比赛中的真实口语沟通能力。 2.4全流程自动化建档与赛后复盘：考核结束后，后台系统自动根据“学号+姓名”生成并保存该考生的本次完整考核记录与多维雷达图评估报告。支持带教老师及考官登录后台按条件检索、批量导出成绩单，方便大赛结束后的统分统计与精细化教学复盘。 五、配置清单: 5.1PC老师端管理系统1套； 5.2PC学生端训练系统（≥300个账号）1套； 5.3手机学生端训练系统（≥300个账号）1套； 5.4智能终端软件系统1套； 5.5≥31.5寸智能硬件终端1台； 5.6案例资源≥500个。 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（大写：人民币 2000000 元） |  |  |  |  |  | （小写）¥ 2000000 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： （1）采购内容中所有货物和服务的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； （4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 三 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | - 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 半 年内生产的产品。 - 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后 半 小时作出响应；如需到达现场解决的，在 6 小时内应到达现场， 12 小时内解决问题。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：桂林医科大学 乐群/临桂 校区。 |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

我公司承诺，已阅知此项目的所有采购内容，并已按要求给出完整、合理、最优的需求及报价。

报价人全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

报价人地址：

报价人联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日